Инструкция по работе на установке TenZilla.

### Общие принципы работы

- Что делает программа СЖАТИЕ:
Плавно сжимает образец до заданного перемещения, фиксирует максимальную нагрузку, затем разгружает до ~0 Н и дополнительно поднимает шток вверх на заданное расстояние, чтобы освободить образец.

- Чем управляет оператор:
В основном – установка образца, запуск/остановка программы, контроль настроек (при необходимости через веб-интерфейс).

### 1. Подготовка установки

#### 1.1 Включение устройства

- Включите питание установки.

- Дождитесь, пока:

  - Загрузится прошивка (экран показывает главный экран).

  - Исчезнут начальные сообщения о старте, «Waiting» и т. п.

### 2. Подготовка к измерению СЖАТИЯ

#### 2.1. Установка образца

- Шток должен находиться в верхнем безопасном положении (без контакта с образцом).

- Установите образец между плитами/захватами в зоне сжатия.

- Убедитесь, что:

  - Образец расположен по центру, без перекосов.

  - Ничто не заклинило направляющие.

#### 2.2. Проверка показаний нагрузки

- На основном экране:

  - Значение текущей нагрузки (CUR.) (Н) без образца или с образцом без сжатия должно быть около 0 N (допустим небольшой дрейф, например ±0.5 N).

- Если «ноль» сильно уехал:

  - Выполните процедуру обнуления веса (через долгое нажатие на кнопку и выбор пункта «RESET ZERO» или веб-интерфейс).

  - После обнуления снова убедитесь, что показания при отсутствии нагрузки близки к 0 N.

#### 2.3. Проверка ограничений

- В правой части главного экрана отображается лимит нагрузки (LIM.), например 500 N.
Оператору важно не допускать превышения этого значения, иначе система остановит движение по перегрузке.

- Для программы СЖАТИЕ ограничение по перемещению задаётся в миллиметрах (см. ниже).

### 3. Настройки программы СЖАТИЕ (основные)

Все параметры по умолчанию заданы так, чтобы можно было работать без изменения настроек:

- Порог начала накопления (Compression start threshold) – 1 N
До момента, когда нагрузка достигнет 1 N, система считает, что образец ещё не «зажат», и рабочее перемещение не считается.

- Целевое перемещение (Compression target displacement) – 5 мм
Это рабочий ход после начала заметного увеличения нагрузки. Как только рабочее перемещение достигнет 5 мм:

  - Программа прекращает движение вниз.

  - Переходит в фазу разгрузки до 0 N.

  - Затем делает дополнительный подъём на заданное расстояние.

- Расстояние после разгрузки (unload retract) – по умолчанию 5 мм
После того как вес уменьшился до примерно 0.5 N или меньше, система поднимает шток ещё на 5 мм (но не ниже нуля энкодера), чтобы образец освободился.

Если пользователь не меняет эти значения, программа работает именно с такими параметрами. Настройки меняются в веб интерфейсе.

### 4. Основной экран СЖАТИЯ (TFT)

На главном экране вы увидите:

- Текущая нагрузка (CUR.) – крупным шрифтом.

- Максимальная достигнутая нагрузка (MAX.) .

- Лимит нагрузки (лимит перегрузки) – значение (LIM.)(например, 500N).

- Текущее перемещение (WRK.)(в мм) – отображается внизу/в правой части (абсолютное и рабочее).

- Статус программы:

  - «Готово» / «Ready»

  - «Waiting …» (с миганием перед стартом)

  - «Running…» / «Measuring…»

  - «Completed» / «Stopped» / ошибки.

Также в веб интерфейсе доступны три кнопки управления двигателем (на экране и соответствующими физическими кнопками/реле):

- Вверх – подъём штока.

- СТОП – немедленная остановка.

- Вниз – опускание штока (ручное движение).

### 5. Пошаговая работа с программой СЖАТИЕ

#### 5.1. Подготовка перед запуском

- Убедитесь, что:

  - Образец установлен и зафиксирован.

  - Верхняя плита (шток) чуть касается образца или находится в безопасной близости от него (не слишком высоко, чтобы не тратить время на «пустой» ход).

- Проверьте на экране:

  - Текущая нагрузка (CUR.) близка к 0 N.

  - Программа не запущена (статус «Ready», «Completed», «Stopped»).

#### 5.2. Запуск программы

- Зажмите кнопку на панеле машины на 2 сек. и более до появления диалогового окна с четырьмя пунктами

- START  — Старт программы

- RESET MOV — Установка нуля по перемещению

- RESET ZERO — Установка нуля тензодатчика

- EXIT — Выход в главное меню

- Выберите кнопку START короткими нажатиями и зажмите ее на 2 и более сек. для начала работы программы. Или нажмите «Запустить программу СЖАТИЕ»  в веб-интерфейсе.

- Программа:

  - Включит ожидание (Waiting) – небольшая пауза перед стартом, статус «Waiting: Xs» может мигать.

  - Затем начнёт движение вниз автоматически.

#### 5.3. Фазы работы программы СЖАТИЕ (для понимания)

- Фаза 1: ожидание (Waiting)
Краткая пауза перед движением, на экране мигает «Waiting».

- Фаза 2: движение вниз до начала накопления

  - Шток опускается, нагрузка постепенно растёт.

  - Когда нагрузка впервые достигнет порога начала (по умолчанию 1 N), программа:

    - Запоминает текущую позицию энкодера.

    - Считает рабочее перемещение от этой точки.

- Фаза 3: измерение рабочего перемещения

  - Шток продолжает движение вниз.

  - Рабочее перемещение = текущая позиция – позиция в момент достижения 1 N.

  - Как только рабочее перемещение достигает целевого значения (5 мм по умолчанию):

    - Программа прекращает движение вниз.

    - Переходит в фазу разгрузки.

- Фаза 4: разгрузка и откат

  - Программа включает движение вверх.

  - Следит за текущей нагрузкой:

    - Когда нагрузка опускается до 0.5 N и ниже, считает, что образец разгружен.

  - После этого рассчитывает, насколько ещё поднять шток:

    - Делает дополнительный подъём  (по умолчанию 5 мм):

    - На экране и в памяти сохраняется максимальная нагрузка (MAX.).

### 6. Остановка и аварийные ситуации

#### 6.1. Принудительная остановка

- В любой момент вы можете:

  - Нажать кнопку СТОП на экране веб интерфейса (красный кружок/квадрат).

  - Нажать аппаратную кнопку.

- В этом случае:

  - Двигатель немедленно остановится.

  - Программа перейдёт в состояние «СТОП» / «Принудительная остановка».

#### 6.2. Автоматические стопы

Система сама останавливает двигатель и сигнализирует ошибкой (короткие повторяющиеся гудки), если:

- Превышен лимит нагрузки:

  - Текущая нагрузка больше LIM.  (предел перегрузки, по умолчанию 500 N).

- Слишком отрицательная нагрузка:

  - Если по какой-то причине показания ушли сильно в минус (например, ниже −50 N по умолчанию), срабатывает аварийный стоп (защита от неисправности датчика).

- Достигнут предел перемещения энкодера:

  - Если шток дошёл до механического предела (0 или максимум хода), включаются защитные ограничения по перемещению.

В этих случаях:

- Двигатель выключается.

- На экране может появляться индикация типа OVERLOAD или ошибки.

Действия оператора:

- Снять нагрузку, освободить шток или образец.

- Убедиться, что пути движения не заблокированы.

- При необходимости уменьшить целевое перемещение или лимит нагрузки.

- Запустить программу снова.

### 7. Работа через веб-интерфейс (если доступен)

Обычно веб-интерфейс нужен инженеру/наладчику, а оператору – только запуск с панели. Но если оператору разрешено:

- Откройте в браузере страницу устройства (http://192.168.15.76).

- Перейдите на вкладку с программой СЖАТИЕ.

- Там вы можете:

  - Видеть текущий вес, максимальный вес, целевое перемещение.

  - При наличии прав – изменять:

    - Порог начала накопления (по умолчанию 1 N).

    - Целевое перемещение (по умолчанию 5 мм).

    - Расстояние после разгрузки (по умолчанию 5 мм).

- Нажмите кнопку «Запустить программу СЖАТИЕ» в веб-интерфейсе – на установке стартует та же программа, что и с TFT.

### 8. Рекомендуемый сценарий для обычного оператора

- Включить установку и дождаться загрузки.

- Установить образец, убедиться, что верхняя плита чуть касается (или близко).

- Проверить на экране:

  - Текущий вес ≈ 0 N.

  - Программа не запущена, статус «Готово».

- Нажать «Запустить программу СЖАТИЕ»:

  - Ждать окончания (по завершении – одиночный протяжный гудок).

- После завершения:

  - Записать результаты (максимальную нагрузку и перемещение, если требуется).

  - Снять образец.

- При необходимости – повторить цикл для следующего образца.

Если нужно, могу написать краткую версию для печати на 1 лист, или адаптировать текст под формат «шпаргалки», которую можно повесить рядом с установкой.